福建省级机关医院

货物和服务项目

院内询价采购文件

项目名称：心电监护仪

项目编号：FJSJJGYY-S2021-015

采 购 人：福建省级机关医院

2020 年 9 月 9 日

目  录

- 第一章 报价人须知

第二章 询价内容及要求

- 第三章 询价文件格式

- 第一章 报价人须知

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目货物名称：心电监护仪 项目编号：FJSJJGYY-S2021-015 |
| 2 | 资格标准： （1）凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供谈判货物及服务的制造商或代理商（报价人须提供有效的法人营业执照等复印件并加盖报价人单位公章），原件备查。 （2）报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 （3）法人代表授权书原件（第三章格式要求）及身份证复印件 （4）所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准，1、投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则须提供《第一类医疗器械备案凭证》或医疗器械经营许可证；2、投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件必须在有效期内。产品应取得完整《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件必须在有效期内。 （5）所投货物若不属于医疗器械管理范畴，请提供相应的材料进行说明。 |
| 3 | 报价文件请按第三章格式要求提供（包含但不限于）: 注：报价文件需胶装密封处理，提供正本一份即可，每一页必须加盖公章。 |
| 5 | 付款方式：设备安装调试验收合格一个月后采购人支付100%合同款 |
| 6 | 交货期：合同签订后30日内安装调试完毕交付使用。 |
| 7 | 最高限价：详见《采购项目一览表》，报价人报价超出最高限价者，按无效报价处理。 |
| 9 | 报价要求：报价人应以包括本项目所涉及的所有费用进行报价（报价包括与医院有关系统的接口费、现场搬运或上架及运输等伴随服务、税金等一切相关费用），请潜在报价人酌情报价。 |
| 10 | 询价中标单位确定方式：按最低价中标原则评审并确定询价中标单位（如报价最低有相同的，将随机抽取确定询价中标单位）。 |
| 11 | 多家报价人提供的同一品牌同一型号，按一家报价人计算，以符合性检查合格且经评审后报价最低的报价人作为有效报价人参加评审。报价相同的，由询价小组按照技术指标优劣、服务要求响应优劣、资格条件高低、商务条件高低情况依序择优确定，其他报价无效。 |

第二章 询价内容及要求

- 一、（根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）

采购项目一览表

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 预算单价 | 预算总价（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 心电监护仪 | 壹台 | 3万元 | 3万元 |

二、技术要求（以下内容不允许负偏离）

心电监护仪技术参数（1台，预算单价3万元，总价3万元）

1、功能：

(1)、可测量ECG、Resp、PR、SpO2、NIBP、Temp；

(2)、低功耗，无风扇，减少交叉感染，降低故障率；

(3)、▲标配≥23种心律失常分析；

2、显示屏：

(1)、采用高分辨率触摸屏显示和操作，主机和显示屏一体化，屏幕大小≥10.4英寸；

(2)、▲触摸屏，音量和屏幕亮度可通过上下滑动屏幕快速调节

(3)、至少具有三个以上的用户自定义的快捷功能键，配有大数字显示功能，可将监测数据数字放大以便远距离观察；

(4)、中文化操作界面，波形及数字位置，大小可自动变化。

3、心电的测量:

(1)、各种模式下，共模抑制比均≥95dB,

(2)、导联脱落检测电流，检测电极＜100nA,驱动电极＜500nA；

(3)、波形扫描速度6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s；

4、呼吸的测量：

(1)、阻抗法测量；

(2)、测量阻抗范围200Ω~2500Ω

(3)、呼吸计数范围：0-150次／分钟；

(4)、呼吸扫描速度：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s。

5、心率的测量：范围在10-350次/分，准确度±1次/分钟；

6、血氧饱和度的测量：

(1)、血氧探头可支持清洗和消毒

(2)、血氧测量具备脉搏波检索功能，在血氧饱和度测量中具有防外界运动、变光、射频干扰等；

(3)、测量范围：50%SpO2-100%SpO2；

(4)、脉率范围：25-300次／分钟。

7、无创血压的测量：

(1)、测量方式：采用振荡法,并采用双管路测量技术，抗干扰、精确快速测量；

(2)、测量模式：手动及多种模式

(3)、▲NIBP测量：根据连接充气管类型自动调节初次充气压力，后续充气压力可根据已测量结果自动调整，可根据血压变化情况自动触发压力测量；

(4)、测量范围：10-270mmHg，准确性：±3mmHg。

8、体温：

(1)、测量范围0℃至45℃

(2)、测量准确度：±0.1℃

9、▲标配智能接口，可支持主流法呼吸末二氧化碳和有创血压监测；

10、回放功能：可以回顾最长可达72小时的波形数据。可以查看压缩波形、完整波形和参数。保证医护人员能随时浏览对比患者信息，为做出正确诊断提供强大的临床数据；

11、数据存储：≥120小时趋势图，列表，NIBP列表，报警列表，回顾视图时间同步链接；

12、报警功能：有声、光报警装置，可设定所有参数的自动报警上下限。有不少于3种报警级别；

13、跨床监护功能：同时显示网络中其他床位数据；

14、可支持通过有线网口、无线、遥测三种方式连接中央监护仪；

15、可选记录器，通道数≥3，记录速度：12.5mm/s、25mm/s、50mm/s；

16、▲主机配有内置电池，电池连续工作时间至少3小时。

三、售后服务要求：

本次询价采购的产品的免费保修为不少于3年，自验收合格之日起算。

- 第三章 询价文件格式

福建省级机关医院

货物和服务项目

院内询价采购文件

（正本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

包：

报价人名称 ：

联  系  人：

联 系 电 话：

日      期 ：

目    录

1、报价一览表（如需使用耗材，必须提供耗材报价）

2、供货范围清单（服务无需提供）

3、技术和报务要求偏离表（不允许负偏离）

4、售后服务承诺

5、单位负责人授权书

6、 资格证明等文件（包括营业执照、医疗器械经营许可证、产品注册证、授权书等证明材料）

7、用户名单

8、设备彩页资料

- 一、报价一览表

- 报价人名称（公章）：                                           货币单位：元

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 厂家 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价：￥ （人民币 元整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：厂家、品牌（以注册证为准）

报价人代表签名（公章）：

二、供货范围清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人代表签名（公章）：

三、技术和服务要求偏离表（不允许负偏离）

| 序号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

报价人代表签名（公章）：

四、售后服务承诺

报价人代表签名（公章）：

五、单位负责人授权书

致：

我方的单位负责人        授权          为投标人代表，代表我方参加        项目（项目编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：

身份证号：

手机：

投标人代表：

身份证号：

手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

六、资格证明等文件（包括营业执照、医疗器械经营许可证、产品注册证、授权书等证明材料）