福建省级机关医院

货物和服务项目

院内询价采购文件

项目名称：离心机

项目编号：FJSJJGYY-S2021-013-4

采 购 人：福建省级机关医院

2020 年 10 月 28 日

目  录

- 第一章 报价人须知

第二章 询价内容及要求

- 第三章 询价文件格式

- 第一章 报价人须知

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目货物名称：离心机 项目编号：FJSJJGYY-S2021-013-4 |
| 2 | 资格标准： （1）凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供谈判货物及服务的制造商或代理商（报价人须提供有效的法人营业执照等复印件并加盖报价人单位公章），原件备查。 （2）报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 （3）法人代表授权书原件（第三章格式要求）及身份证复印件 （4）所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准，1、投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则须提供《第一类医疗器械备案凭证》或医疗器械经营许可证；2、投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件必须在有效期内。产品应取得完整《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件必须在有效期内。 （5）所投货物若不属于医疗器械管理范畴，请提供相应的材料进行说明。 |
| 3 | 报价文件请按第三章格式要求提供（包含但不限于）: 注：报价文件需胶装密封处理，提供正本一份即可，每一页必须加盖公章。 |
| 5 | 付款方式：设备安装调试验收合格一个月后采购人支付100%合同款 |
| 6 | 交货期：合同签订后30日内安装调试完毕交付使用。 |
| 7 | 最高限价：详见《采购项目一览表》，报价人报价超出最高限价者，按无效报价处理。 |
| 9 | 报价要求：报价人应以包括本项目所涉及的所有费用进行报价（报价包括与医院有关系统的接口费、现场搬运或上架及运输等伴随服务、税金等一切相关费用），请潜在报价人酌情报价。 |
| 10 | 询价中标单位确定方式：按最低价中标原则评审并确定询价中标单位（如报价最低有相同的，将随机抽取确定询价中标单位）。 |
| 11 | 多家报价人提供的同一品牌，按一家报价人计算，以符合性检查合格且经评审后报价最低的报价人作为有效报价人参加评审。报价相同的，由询价小组按照技术指标优劣、服务要求响应优劣、资格条件高低、商务条件高低情况依序择优确定，其他报价无效。 |

第二章 询价内容及要求

- 一、（根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）

采购项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 | 预算总价（最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 台式离心机 | 3台 | 0.5万元 | 1.5万元 |
| 1-2 | 立式离心机 | 1台 | 2.5万元 | 2.5万元 |
|  |  |  |  | 4万元 |

二、技术要求（以下内容不允许负偏离）

二、技术要求（以下内容不允许负偏离）

1-1台式离心机技术参数（3台，预算单价0.5万元，预算总价1.5万元）

1、最高转速：4000r/min

2、最大容量：24×10ml

3、最大相对离心力：2680xg

4、电机：无刷直流电机、微机控制

5、定时范围：0~99min

6、噪声：≤50dB(A)

7、电源：AC220v 50Hz 2A

8、重量：≤19kg

9、配置要求：角转子24*10ml,相对转速4000/rpm,相对离心力2680xg

1-2立式离心机技术参数（1台，预算单价2.5万元，预算总价2.5万元）

1、最高转速 ：5000r/min

2、最大相对离心力：4390xg

3、最大容量：6×500ml

4、转速精度：±10r/min

5、定时范围：0~99min

6、电机：变频电机

7、噪声：≤65dB(A)

8、电源：AC220v 50Hz30A

9、重量：≤120kg

10、配置要求：水平转子72*5ml,相对转速4000/rpm,相对离心力3020xg

三、售后服务要求：

本次询价采购的产品的免费保修为不少于1年，自验收合格之日起算。

- 第三章 询价文件格式

福建省级机关医院

货物和服务项目

院内询价采购文件

（正本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

包：

报价人名称 ：

联  系  人：

联 系 电 话：

日      期 ：

目    录

1、报价一览表（如需使用耗材，必须提供耗材报价）

2、供货范围清单（服务无需提供）

3、技术和报务要求偏离表（不允许负偏离）

4、售后服务承诺

5、法定代表人授权书

6、资格证明等文件（包括营业执照、医疗器械经营许可证、产品注册证、授权书等证明材料）

7、用户名单

8、设备彩页资料

- 一、报价一览表

- 报价人名称（公章）：                                           货币单位：元

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 厂家 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价：￥ （人民币 元整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：厂家、品牌（以注册证为准）

报价人代表签名（公章）：

二、供货范围清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人代表签名（公章）：

三、技术和服务要求偏离表（不允许负偏离）

| 序号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

报价人代表签名（公章）：

四、售后服务承诺（包含但不限于）

（一）售后服务及质量保证承诺书包括下列内容：

1、质量保证期: 质保期壹年。自验收合格之日起算，提供终身维修。

2、质量保证期内实施售后服务的内容：质保期内设备运行发生故障或出现质量问题,我方接到采购人故障通知后，会在2小时内响应；若电话指导无法排除故障,我方技术员应在12小时内到场进行检查、维修；24小时内排除故障,若配件损坏，我方免费更换损坏的零部件，修理费用由我方负责，其差旅费用（包含住宿、交通、生活补助等）由我方承自行承担。

3、

4、

（二）、保修期满后的维修维护服务：

1、保修期满后，设备运行发生故障或出现质量问题,我方接到采购人故障通知后，响应时间4小时；若电话指导无法排除故障,卖方技术员应在24小时内到场进行检查、维修，72小时内排除故障, 若配件损坏，仅收取零配件费用，免收修理费及其差旅费等费用。

2、

3、

（三）、售后地址及联系方式：

报价人代表签名（公章）：

五、法定代表人授权书

致：

我方的法定代表人        授权          为投标人代表，代表我方参加        项目（项目编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

法定代表人：

身份证号：

手机：

投标人代表：

身份证号：

手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

法定代表人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：法定代表人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

六、资格证明等文件（包括营业执照、医疗器械经营许可证、产品注册证、授权书等证明材料）