福建省级机关医院

除颤监护仪采购项目采购文件

 福建省级机关医院组织院内采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来提交密封的响应文件。

一、采购项目概况和范围
1、项目名称：除颤监护仪采购项目；

2、项目编号：FJSJJGYY-SBK2026-08-01；
3、采购范围和内容：详见本项目技术和服务要求；

4、本项目预算金额：50000.00元；

5、服务（货物）一览表：

	合同包
	品目号
	采购标的
	数量
	单价限价（元）
	合同包预算（元）
	供货地点

	1
	1-1
	除颤监护仪
	1
	50000.00
	50000.00
	福建省级机关医院

	注：（1）本项目预算价人民币50000.00元为最高限价。供应商报价超过各单价限价和最高限价的为无效报价。供应商可依据市场行情和自身情况，自由竞价。本项目所发生的一切费用（如货物及运输、安装、调试、检验、质保、培训、与医院系统的接口费等所有其他有关各项的含税费用）均包含在报价中。如有遗漏，自行补充，一旦成交视为成交人认同遗漏部分并免费提供。
（2）成交人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由成交人负责。（若有）


二、供应商资格要求及审查办法
1、资格要求：

1.1一般资格要求：

（1）供应商应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的国内企业 (供应商应在响应文件中提供企业法人营业执照复印件,并加盖供应商单位公章)；

（2）法定代表人授权书原件（若是单位负责人参加询价的可无须提供本函），(供应商应按照附件“响应文件格式”)；

（3）提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）。供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照投标/响应截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标/响应人，提供经审计的2024年或2025年的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标/响应人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标/响应人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标/响应人、成立年限满半年但不足1年的投标/响应人、成立年限不足半年的投标/响应人），应选择提供资信证明复印件。（详见附件“响应文件格式”)；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函或提供投标/响应截止时间前六个月（不含投标/响应截止时间的当月）中任一个月的依法缴纳税收（完税证明或无欠税证明）和社会保障资金的凭据(详见附件“响应文件格式”)；

（5）参加本项目响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（7）信用信息查询记录证明材料（根据财库〔2016〕125号文件规定，供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。供应商针对“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应无效。信用记录的审查：由询价小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印供应商信用记录。若查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格）。

（8）本项目不接受联合体响应，不允许分包、转包（需提供承诺函或声明函）。

（9）本项目为专门面向中小企业询价项目，供应商应按以下要求提供相关证明材料：①供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的中小企业划分标准，提供《中小企业声明函》（货物类）。②供应商为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。③供应商为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。※供应商应按照响应文件格式规定提供。本项目为货物类采购项目，本项目（采购标的）所属行业为“工业”。

1.2资格承诺函：

本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料;资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。(详见附件“响应文件格式”)

1.3特定资格要求：1、供应商所投货物若属于医疗器械管理范畴，应提供以下特定证明材料：①供应商为生产企业的，投标/响应货物若属于第一类医疗器械产品，须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，投标/响应货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供《医疗器械生产许可证》/《医疗器械生产企业许可证》；供应商为经营企业的，投标/响应货物若属于第三类医疗器械产品，须提供《医疗器械经营许可证》/《医疗器械经营企业许可证》/《食品药品生产经营许可证》，投标/响应货物若属于第二类医疗器械产品，须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》/《医疗器械经营企业许可证》/《医疗器械经营许可证》/《食品药品生产经营许可证》，投标/响应货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项；②投标/响应货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品，须提供《第一类医疗器械产品备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品，须提供《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)(以上材料均需提供为有效期内，否则按无效投标/响应处理）。2、供应商所投货物若不属于医疗器械管理范畴，请提供相应佐证材料，未提供按无效处理。
2、资格审查采用方式：开标后即开始评标。

3、本项目为非政府采购项目，参照政府采购询价的流程进行。供应商应对响应文件资料的真实性负责，采购人在授予合同之前有权对其响应文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，采购人将视其为以弄虚作假方式骗取成交，其成交无效，若给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。
三、技术和服务要求（以下内容均为实质性内容，供应商须逐项作出明确应答且完全响应，否则视为无效响应）

1、体外除颤功能适用于：成人、小儿、新生儿。
2、标配工作模式：手动除颤，同步复律，生命体征监护，内部放电，机器自检。

3、除颤电流波形：低能量双相波除颤技术；最大能量设计≤300J。

4、除颤能量调节方式：采用旋钮式快速调节并具有内部放电功能。

5、显示屏：≥6.5寸彩色LCD显示，屏幕亮度≥1000cd/m2 ,至少可显示ECG、SpO2、EtCO2通道波形,至少支持数字放大、波形冻结。

6、除颤精度：负载阻抗≥175欧时，选择最大能量时的能量误差≦5%。
7、标配ECG监测

7.1、至少支持3芯、6芯ECG导联监测，心率计数范围15-300bpm。
7.2、响应频率：0.05-150Hz。

7.3、心率监测范围：15-300bpm，至少可监测停搏、室颤、室速、早搏、心动过速、心动过缓、二联律心律失常。

8、设备状态检测功能

8.1、具有基本检查操作功能，带有彩色自检指示灯,关机时不连接交流电情况下，也可通过颜色灯指示设备状态是否正常。

8.2、具备开机自检、每日自检功能，自检结果自动保存并可打印各项自检内容报告。

9、可选配血氧饱和度监测：血氧探头采用平行夹设计，血氧饱和度探头防水等级≥IPX7。

10、可升级主流法呼吸末二氧化碳，可从生理指标反馈CPR质量, 防水等级≥IPX7。
11、除颤手柄具备病人阻抗指示功能，至少3档颜色区别判断病人的阻抗级别。
12、数据存储：可存储≥160小时心电图连续波形。
13、可通过SD卡和蓝牙功能转移除颤器内部数据。
14、内置电池在满电情况下，支持放电次数≥100次，支持≥3小时连续监护。
15、仪器内置屏幕操作指南指导，主机带有电极板垂直放置卡槽，具有报警指示灯。

16、支持交流电源100V至240V，电源频率：50Hz或60Hz。

四、商务要求（以下内容均为不允许负偏离的实质性要求，供应商须完全响应，否则视为无效响应）

	序号
	类型
	要求

	1
	交货地点
	福建省级机关医院指定地点。

	2
	交货时间
	自合同签订之日起30日。

	3
	交货条件
	验收合格并交付使用。

	4
	是否邀请供应商验收
	不邀请其他供应商验收。

	5
	履约验收方式
	说明：按照采购文件、成交人响应文件、合同以及相关行业标准进行验收。

	6
	合同支付方式
	设备交货并安装调试完毕，经采购人验收合格后，采购人收到成交人提供的合同总金额100%的正式发票后以转账方式支付，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的100%。

	7
	履约保证金
	不缴纳。


8.技术服务要求：

8.1安装和调试：

（1）成交人应指派专业技术人员在规定的时间内完成安装和调试，如由于成交人的原因不能完成安装和调试，成交人应承担相应的违约责任。

（2）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

8.2技术培训：

成交人应安排专业的培训师在采购人指定日到达医院，结合设备的安装、调试及试运行过程，根据新仪器特点及技术要求应有计划地免费对采购单位派出的操作、维保人员进行设备基本知识、操作使用和维护保养技术的培训，以保证售后设备的良好运行状态。此项费用应包含在响应报价总价中。

8.3售后服务承诺：

售后维保期≥5年，售后维保期自验收合格签名之日起计算；软件终身免费升级。

（2）质保期内，若采购方发现设备故障，供应商2小时内响应，24小时内到达现场，提供免费维修，48小时内排除故障。若一时无法修复故障的，供应商应无条件提供备用设备保证采购方正常工作。如同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，供应商无条件更换同型号新机；因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。
（3）在质保期以后，供应商提供终身维修服务，出现质量问题时，供应商在2小时内电话响应，24小时内到达，48小时内排除故障，并保证以不高于在设备出产地的一般价格及时提供所需配件，但只能收取配件费，不收人工服务费等其他费用。
8.4验收标准和验收方法：

设备按制造厂商的产品验收标准、国家有关标准以及相关文件规定的技术要求进行验收。提供货物制造厂商的出厂检验报告、合格证书或进口报关单和商检报告复印件（若有）。实行现场验收，由成交人和采购人共同进行验收。

9.知识产权：

9.1采购人有权将成交人提供的与本项目有关的一切资料分发给与本项目相关的各方，不构成任何侵权，但不得向与本项目无关的第三方提供。

9.2项目实施期间及完成后，本项目的资料、数据、图纸以及采购人使用本项目数据作出的研究成果等的所有权属于采购人，采购人可无偿、自主使用，无需经成交人同意。

9.3成交人保证，采购人在中华人民共和国境内使用其提供的货物或任何一部分时均为合法，不会受到第三方的侵权责任追究，不致使采购人蒙受任何费用、损害、赔偿、请求、追讨或法律行动等方面的损失，上述行为造成的后果由成交人承担。

10.违约责任

10.1成交人如未在规定时间内签订合同的，视为自动放弃成交资格，投标保证金、履约保证金（若有）将不予退还，且应承担因违约造成的采购人的损失。

10.2在签订采购合同之后，成交人提供的货物及服务与响应文件不符，或未按合同规定的质量要求提供服务的，视为不合格，采购人有权拒收并解除合同，成交人向采购人支付合同总金额30%的违约金，由此造成的直接损失和间接损失还应由成交人赔偿。

10.3成交人项目逾期（包括安装和调试、验收不合格、整修、返工或由采购人提出的更改、成交人承诺，但未在承诺的工期内完成等）的，每逾期一天，偿付500元违约金；若成交人项目逾期达30天（含）以上的，采购人有权单方面解除合同并要求成交人支付合同总金额30%的违约金，成交人仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

10.4成交人未能按合同约定的时间提供服务的，每逾期一天，成交人应向采购人支付500元违约金，若因此给采购人造成损失的，成交人还应赔偿采购人所受的损失。

10.5如因成交人在本项目实施过程中造成采购人业务中断，应由成交人完全承担责任，给采购人造成损失的应由成交人负责赔偿，采购人有权在合同款、履约保证金（若有）中扣除赔偿款项。

10.6成交人提供的服务未达到合同约定的标准，应在采购人规定的时间内予以整改，每逾期一天，成交人应向采购人支付500元违约金，若因此给采购人造成损失的，成交人还应赔偿采购人所受的损失。未在规定时间内整改完成的，采购人有权单方面解除合同并要求成交人支付合同总金额30%的违约金，成交人仍应按上述约定支付违约金。

10.7成交人履行义务不符合合同约定时，若成交人未在接到采购人通知起七天内交纳违约金的，采购人有权扣减合同款、履约保证金（若有）。合同款、履约保证金（若有）不足以赔偿的，采购人有权提出追索和索赔。

10.8因成交人原因发生重大质量事故或数据安全事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

10.9若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交人的权利，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

10.10任何一方因对方违约，向违约方主张权利所支出的律师费、诉讼费/仲裁费、保全费、差旅费等费用均有权要求违约方承担。

10.11本项目采购文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交人签订合同时，由双方协商订立。
11.供应商应以包括本项目所涉及的所有费用进行报价（报价包括设备及运输、安装、调试、检验、售后维保期、培训、与医院系统的接口费等所有其他有关各项的含税费用），请潜在供应商酌情报价。

12.本项目不允许供应商以任何名义和理由进行分包、转包。如有发现，采购方有权单方面解除合同并要求供应商支付成交总金额30%的违约金。
五、询价通知书的获取
1、本询价项目不采用电子招投标/响应。

2、询价文件请自行在网站上查看：http://www.fjsj.com/
3、项目联系人：

采购单位联系人： 巫工

联系电话：0591-87837549 

六、答疑截止时间
供应商若要求澄清询价通知书，应在获取询价通知书后的 1个工作日内提出，采购人将随时解答。

七、响应文件的要求及递交
 （1）响应文件要求：

1）除询价文件另有规定外，响应文件应使用附件响应文件模板规定的格式。

2）除询价文件另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③供应商应将响应文件技术商务部分和报价部分本分别用密封袋单独密封，并在封口处加盖骑缝公章或手印，标明项目编号、供应商名称、投标/响应货物名称及“正本”或“副本”字样。技术商务部分和报价部分的响应文件未按要求密封将导致响应文件被拒绝。响应文件的技术商务部分不能体现任何试图影响询价小组对响应文件的评估、比较或者推荐候选人的报价信息，如果供应商不接受上述方法，则按无效投标/响应处理。

（2）响应文件递交：

1）响应文件正本1份、副本2份，分别标明“正本”“副本”字样，并密封加盖供应商公章。响应文件未密封完好将导致询价被拒绝。

2）响应文件递交：

 响应文件应于 2026年3月13日10：00之前提交到福州市鼓屏路67号6号楼设备科，逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒收，并将其原封不动地退回供应商。

八、开标评标时间地点
1、开标时间：2026年3月13日10：00 （北京时间）

2、评标时间：开标后即开始评标。

3、地点：福州市鼓楼区鼓屏路116号建邦大厦会议室

九、评标方法
1、评标标准

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。询价小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，对通过资格及符合性检查的合格供应商根据以下标准和方法进行评估，评议过程严格按照询价文件的要求和条件进行。本项目采用最低评标价法。

评议第一阶段技术商务标评议程序：（专家按如下程序进行评审）：

①资格性审查：按询价文件“供应商资格要求及审查办法”规定的各项资格逐项审查。

注：资格性审查有其中一项不符合者按照无效响应处理，不进入下一程序。

 ②符合性审查

技术要求：技术指标一项不符合《服务（货物）一览表》及“采购内容及要求”中的技术要求的按照无效响应处理，不进入下一程序。

评议第二阶段报价标评议程序：

询价小组根据上述评标办法、评出实质性响应询价通知书技术、商务要求的供应商进入第二阶段报价标评标，技术、商务有任一项不满足询价通知书要求的，不进入报价标。

2、定标原则。

询价小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，评议过程严格按照询价通知书的要求和条件进行，询价小组将根据符合采购需求、质量和服务相等原则按照价格高低顺序推荐1名成交候选人。

经询价小组评审，在提交的响应文件全部满足询价通知书实质性要求的供应商不少于三家的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，提出最低报价的供应商作为成交人（若出现报价相同的情况，则由询价小组按随机抽取方式确定最终成交候选人）。

3、响应文件无效条款（不满足即为无效响应的实质性条款）及废标条款：具体内容详见询价通知书各章节，请各供应商认真查看对照。

3.1、供应商若出现下列情形之一的，响应文件也将被视为未实质性响应询价通知书要求，按照无效响应处理：

(1)响应文件未按规定进行编制、胶装、密封、标记的；

(2)未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)报价内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的；

(4)一个供应商不止投一个标；

(5)供应商提交的是可选择的报价；

(6)响应文件组成不符合询价通知书要求的；

(7)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(8)响应文件中提供虚假或失实资料的；

(9)响应文件内容不符合询价文件中规定的其它实质性条款。

(10)未按规定提交封面盖公章，并加盖骑缝章或每页盖公章(非报价专用章或业务章)的；

3.2、出现下列情形之一的，按废标处理：

(1)符合专业条件的供应商或者对询价通知书作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

4、供应商之间有相互串通投标/响应、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标/响应。

十、合同条款内容及签订
1、合同签订：成交人在接到成交通知后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜，并在成交公告发出之日起30个日历内签订完毕。

2、合同签订地点：福州



